## Sheet1
附件2：
海口市消毒供应室督导检查标准
项目 | 考核内容 | 分值 | 存在问题 | 备注
一、管理要求 (18分) | 1.将消毒供应工作纳入医疗质量管理，保障医疗安全 | 2分
| 2.医院需消毒或灭菌的复用器械应采取集中管理的方式(包括低温灭菌) | 2分
| 3.应建立完善的感染管理小组；监督检查本科室内感染预防与控制措施落实情况。 | 2分
| 4.建立健全岗位职责与管理制度、健全质量管理追溯制度；建立准确、完善的突发事件的应急预案。 | 2分
| 5.消毒员应具备的职业条件（持《压力容器操作证》上岗证）。 | 4分
| 6.应根据工作分区要求采取相应标准预防的防护措施；掌握职业暴露发生后处理原则；发生职业暴露后知晓上报流程。 | 2分
| 7.科室人员手卫生符合《医务人员手卫生规范》的要求。 | 2分
| 8.每月组织科内相关感染知识培训，每年参加市级以上相应的培训至少1次。 | 2分
二、布局流程环境 (10分) | 1.建筑周围环境应清洁、无污染源；区域相对独立，内部通风、采光良好，符合标准要求。 | 2分
| 2.工作区应“三区”划分清楚标志明显：物流由污到洁不交叉、不逆行；人流、空气流由洁到污不得逆行。 | 2分
| 3.去污区、检查包装及灭菌区之间应设洁、污物品传递通道，并分别设人员出入缓冲间；去污区、检查包装区应采用封闭式洁具间设计；去污区空气采用机器通风的，并保持负压状态。 | 2分
| 4.环境清洁、无灰尘，各区拖把、抹布分开使用，标识清楚、保持干燥。 | 2分
| 5.工作三个区温度、相对湿度、照明及机器通风应符合WS310.1—2016中7.2.6要求。 | 2分
三、设备设施及耗材 (15分) | 1.应根据规模、任务及工作量，合理配置清洗、消毒、灭菌设备及配套设施。 | 2分
| 2.应有封闭式的污物回收器具（封闭箱、封闭车）、分类台、手工清洗池、压力水枪、压力气枪、超声清洗装置、干燥设备、绝缘监测设备医用热封机及相应清洗用品等。 | 3分
| 3.应配备无菌物品存放设施（存放柜、架）及运送器具（封闭箱、封闭车）等。 | 2分
| 4.根据功能分区和岗位的不同需求，相应配备职业防护用品。 | 2分
| 5.选用符合国家相关标准和规定的清洗产品：清洁剂、消毒剂、润滑剂等。 | 2分
| 6.选择及应用合格的包装材料，消毒灭菌监测材料。 | 2分
| 7.选用合格的洗涤用水、灭菌蒸汽用水。 | 2分
四、质量控制及可追溯记录(37分) | 1.收、送物品时，污洁分开，回收物品有专用密闭容器，分类放置，不在诊疗场所清点交接；污染物品应集中清点、核查。 | 2分
| 2.回收工具每次使用后应清洗、消毒，干燥备用。洁、污车辆应每天清洗、消毒。 | 2分
| 3.清洗处理各类物品过程符合要求，酶浓度比例达标按规定及时更换；特殊感染类器械、器具和物品处理符合规范要求。 | 2分
| 4.应用目测法和带光源放大镜逐件进行检查，清洗质量不合格应重新处理。 | 2分
| 5.物品（器械）清洗质量：光亮、无锈、无污迹；玻璃制品清晰、透明、不挂水珠、无裂痕；橡胶制品不粘连、不变形；金属容器清洁严密，无锈、无漏；带光源器械绝缘性能良好。 | 5分
| 6.包装应符合规范要求，禁用破损包布、缝合拼接包布和传统硬质储槽；使用的纺织品应一用一清洗。 | 2分
| 7.包装应标明物品名称、包装者、失效日期、灭菌日期、锅次、锅号等六项信息。 | 4分
| 8.使用预真空压力蒸汽器应每天运行前做BD测试，合格后方可使用。 | 2分
| 9.灭菌物品装载、卸载符合标准。 | 2分
| 10.应有清洗、消毒、灭菌操作的过程记录。 | 2分
| 11.应在无菌物品存放区分类存放，专人管理；一次性物品应去除外包装，进入存放区储存；无菌物品应存放于固定位置；消毒后直接使用的物品应干燥、包装后专架存放。 | 4分
| 12.储存物品应在有效期内。 | 2分
| 13.发放前应确认包装完整性和标识，发放时应确认其有效性，做到“先入先出。 | 2分
| 14.发生意外时灭菌物品可召回，有相应措施；生物监测不合格时，立即停止使用，并召回上次监测合格以来尚未使用的所有灭菌物品。 | 2分
| 15.记录具有可追溯性，清洗、消毒监测资料和记录保存≥6个月、灭菌质量监测资料和记录保存≥3年。 | 2分
五、清洗消毒及灭菌效果监测(20分) | 1.应由专人负责灭菌质量管理和效果监测工作。 | 2分
| 2.更换清洗剂及消毒方法，应进行验证，灭菌器新安装、移位和大修后监测，并有记录；清洗后的器械采取正确的消毒方法。 | 2分
| 3.每年采用清洗效果测试指示物监测清洗消毒器的清洗效果，有记录。 | 2分
| 4.每月应至少随机抽查3个～5个待灭菌包内全部物品的清洗质量，并记录监测结果。 | 2分
| 5.每年检测清洗消毒器、灭菌器的主要性能参数，有记录。 | 2分
| 6.压力蒸汽灭菌器应每年对压力和安全阀进行检测和校验。 | 2分
| 7.对灭菌效果进行物理监测、化学监测和生物监测并符合标准。（压力蒸汽灭菌生物监测应至少每周一次；有环氧乙烷灭菌生物监测应每批次进行，有过氧化氢等离子体每天至少进行一次灭菌循环的生物监测，低温甲醛蒸汽灭菌生物监测应每周一次）。 | 4分
| 8.标准生物测试包应符合标准要求；自制的测试标准包应符合相关要求。 | 2分
| 9.在低温灭菌区安装有害气体超标报警器。 | 2分